Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

# ПрС  № 30-0ХХХ

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

ДАВЛЕНИЯ

наименование величины

2012

Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-60, №1524

2 разряда

разряд или класс эталона по государственной или локальной поверочной схеме

Эталон применяют для поверки: грузопоршневых манометров 3 разряда, образцовых деформационных манометров 3 разряда и  рабочих СИ.

1 Обязательные метрологические и технические требования к эталону

1.1 Метрологические требования

1.1.1 Метрологические характеристики эталона соответствуют требованиям, предъявляемым к эталонам 2-го разряда по ГОСТ Р 8.017-79 «ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа».

1.1.2  Диапазон значений давления, в котором эталон хранит и передаёт единицу составляет (0,1-6,0) МПа.

1.1.3  Предел допускаемой погрешности составляет: ± 0,05 % от измеряемого значения давления.

1.2 Технические требования

1.2.1 Технические требования соответствуют разделу 2 ГОСТ 8291-83 «Манометры избыточного давления грузопоршневые. Общие технические требования».

2 Требования к помещениям и условиям содержания и применения эталона

2.1 В помещении, где применяется эталон, должны соблюдаться следующие нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С                          20 ± 2

- относительная влажность воздуха, %                             30 – 80

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)                 100 ± 4 (720-780)

2.2 Площадь помещения, в котором располагается эталон, должна соответствовать установленным санитарным нормам для производственных помещений.

3 Требования по установке, регулировке и подготовке эталона  к содержанию и применению

3.1 Подготовка эталона к содержанию и применению выполняется в последовательности, указанной в главе 5 «Подготовка грузопоршневого манометра к работе» АБД2.832.013ПС  Паспорт

4 Процедура контроля технического состояния эталона и условий его содержания и применения

4.1 Техническое обслуживание и проверка работоспособности эталона проводится по утвержденному графику, в соответствии с требованиями Руководства по качеству в области поверки средств измерений ФБУ «Чувашский ЦСМ» и в последовательности указанной в главе 8 «Техническое обслуживание» АБД2.832.013ПС  Паспорт

5 Процедура технического обслуживания эталона и его технической инфраструктуры

5.1 Техническое обслуживание включает в себя:

- осмотр внешнего состояния эталона;

- очистить от грязи и пыли сухой чистой ветошью;

- отсутствие механических повреждений.

6 Методика аттестации эталона

При проведении периодической аттестации эталона должны быть выполнены следующие операции:

- поверка эталона;

- контроль условий содержания и применения эталона;

- оценка соответствия эталона требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона, изложенным в Правилах содержания и применения эталона.

6.1 Поверка эталона выполняется в соответствии с ГОСТ 8.479-82  «ГСИ.  Манометры избыточного давления грузопоршневые. Методы и средства поверки». При положительных результатах поверки эталона единицы величины уполномоченная организация-держатель эталона с более высокими показателями точности согласно государственной поверочной схеме оформляет свидетельство о поверке установленного образца.

6.2 При контроле условий содержания и применения эталона выполняются измерения параметров среды содержания и применения эталона, указанных в п. 2 настоящих Правил.

6.3 Держатель эталона проводит оценку соответствия эталона требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона, изложенным в п. 2 настоящих Правил. При положительных результатах оценки соответствия держатель эталона оформляет Свидетельство об аттестации эталона установленного образца.

6.4 В случае признания эталона несоответствующим требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона, изложенным в Правилах содержания и применения эталона, держатель эталона оформляет Извещение о непригодности эталона к применению установленного образца, копию которого в недельный срок направляет во ФГУП «ВНИИМС».

# 6.5 Восстановленный после ремонта эталон подлежит повторной периодической аттестации в полном объёме.

Начальник отдела 					А.П. Коровин