Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

ПрС № 28-0ХХХ

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

МАССЫ  номинальным значением 100 г

наименование величины

2012 г.

Гиря 100 г Е1 № 24725024

наименование,  тип, заводской  номер

1а разряда по ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».

разряд или класс эталона по государственной или локальной поверочной схеме

Эталон применяют для поверки гирь более низких классов точности в соответствии  с нормативными документами по поверке, для взвешиваний, а также для калибровки электронных весов.

1 Обязательные метрологические и технические требования

к эталону

1.1 Метрологические требования

1.1.1 Номинальное значение массы, при котором эталон хранит и передаёт единицу составляет 100 г.

1.1.2 Предел допускаемого отклонения действительного значения массы гири от номинального значения составляет   ± 0,05 мг.

1.2 Технические требования

1.2. Технические требования на эталон должны соответствовать требованиям раздела № 5 ГОСТ 7328-2001 «Гири. Общие технические условия».

2 Требования к помещениям и условиям содержания и                применения эталона

2.1 В помещении, где применяется установка должны соблюдаться следующие нормальные условия эксплуатации:

Температура, 0С		         10 - 35

влажность,	%			30 - 80

максимально допустимое изменение температуры воздуха в течение 1 часа при работе с эталоном не более  + 0,5 °С.

2.2 Площадь помещения, в котором располагается эталон, должна соответствовать установленным санитарным нормам для производственных помещений.

3 Требования по установке, регулировке и подготовке эталона  к содержанию и применению

3.1 Требования по подготовке эталона к работе должны соответствовать требованиям  ГОСТ 7328-2001 «Гири. Общие технические условия».

4 Процедура контроля технического состояния эталона и условий его содержания и применения

4.1 Эталон содержится в условиях, обеспечивающих его работоспособность, сохранность, защиту от повреждений и преждевременного износа в соответствии с ГОСТ 7328-2001 «Гири. Общие технические условия».

5 Процедура технического обслуживания эталона и его технической инфраструктуры

5.1 Техническое обслуживание и проверка работоспособности эталона проводится по утвержденному графику, в соответствии с требованиями Руководства по качеству поверки средств измерений ФБУ «Чувашский ЦСМ» и ГОСТ 7328-2001 «Гири. Общие технические условия» 1 раз в год.

6 Методика аттестации эталона

При проведении периодической аттестации эталона должны быть выполнены следующие операции:

- поверка эталона;

- контроль условий содержания и применения эталона;

- оценка соответствия эталона требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона, изложенным в Правилах содержания и применения эталона.

6.1 Поверка эталона выполняется в соответствии с «ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки». МИ 1747-87. При положительных результатах поверки эталона единицы величины уполномоченная организация-держатель эталона с более высокими показателями точности согласно государственной поверочной схеме оформляет свидетельство о поверке установленного образца.

6.2 При контроле условий содержания и применения эталона выполняются измерения параметров среды содержания и применения эталона, указанных в п. 2 настоящих Правил.

6.3 Держатель эталона проводит оценку соответствия эталона требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона, изложенным в п. 2 настоящих Правил. При положительных результатах оценки соответствия держатель эталона оформляет Свидетельство об аттестации эталона установленного образца.

6.4 В случае признания эталона несоответствующим требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона, изложенным в Правилах содержания и применения эталона, держатель эталона оформляет Извещение о непригодности эталона к применению установленного образца, копию которого в недельный срок направляет во ФГУП «ВНИИМС».

6.5 Восстановленный после ремонта эталон подлежит повторной периодической аттестации в полном объёме.

Начальник отдела				А.П. Коровин