Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Чувашской Республике»

(ФБУ «Чувашский ЦСМ»)

ПрС №  34- 0112

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  2 разряда

наименование величины

номинальным значением 0,001 Ом

2012 г.

Катушка электрического сопротивления  Р310 № 231804

наименование,  тип, заводской  номер

2 разряд

разряд или класс эталона по государственной или локальной поверочной схеме

Эталон применяют для работы в цепях постоянного тока в качестве  меры  электрического сопротивления

1  Обязательные метрологические и технические требования

эталону

1.1  Метрологические требования

1.1.1 Номинальное значение, в котором эталон электрического сопротивления  хранит и  передает  единицу , составляет  согласно  ГОСТ       23737-79 « Меры электрического сопротивления. Общие технические  условия»  с допускаемой  относительной погрешностью действительного значения сопротивления  :

δдоп.  = ± 0,0008 %   , что соответствует 2 разряду по ГОСТ 8.028-86  «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления».

1.2  Технические требования

1.2.1 Технические требования регламентированы п. 2.1. ГОСТ 23737-79 «Меры электрического сопротивления.Общие технические условия».

1.2.2    Габаритные размеры  не более:  высота 170 мм , диаметр 110 мм

1.2.3   Масса катушки без масла не более 1 кг

2   Требования к помещениям и условиям содержания и применения эталона

2.1 Перечень требований к условиям содержания и применения эталона электрического	сопротивления	соответствует ГОСТ23737-79«Меры электрического сопротивления .Общие технические условия», ГОСТ 22261-94  «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия» и 0.468.949  ФО «Катушка  электрического сопротивления измерительные Р310 Формуляр»:

- температура окружающего воздуха, ºС                            20 ± 0,5

-  относительная влажность воздуха, %                              25- 80

-  атмосферное давление , мм рт. ст                                    630-800

3   Требования по установке, регулировке и подготовке эталона к его содержанию и применению

3.1 Эталон электрического сопротивления устанавливается в помещении при температуре, относительной влажности и атмосферном давлении, соответствующим нормальным условиям, указанным в НД на эталон.

3.2 Эталон электрического сопротивления подключается при помощи  четырехжильного кабеля  (два токовых и два потенциальных зажима)

4   Процедура контроля технического состояния эталона и условий его содержания и применения

4.1  Контроль технического состояния эталона электрического сопротивления  определяют в соответствии с ГОСТ 8.237-2003 «ГСИ.Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки»:         устанавливают отсутствия  нарушения  жесткой  фиксации  электрических соединителей для подключения внешних цепей, механических повреждений наружных цепей. Маркировка на корпусе должна соответствать требованиям ГОСТ 23737-79 «Меры электрического сопротивления. Общие технические условия».

4.2	 При контроле условий содержания и применения необходимо использовать средства измерений, обеспечивающие измерения следующих условий:

- температура окружающего воздуха, °С                        20 ±0,5

- влажность, %							    25 ± 80

- давление,  мм рт. ст. 				              630-800

5    Процедура технического обслуживания эталона и его технической инфраструктуры

5.1 Техническое обслуживание включает в себя чистку эталона, проверку и затяжку необходимых крепежных элементов, электрических кабелей и соединений; проверка электрической прочности изоляции .

6   Методика  периодической аттестации эталона

6.1 При проведении периодической аттестации эталона должны быть выполнены следующие операции:

-  поверка эталона;

-  контроль условий содержания и  применения эталона;

- оценка соответствия эталона требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона, изложенным в Правилах содержания и применения эталона

6.2 Поверка эталона выполняется   в соответствии с ГОСТ 8.237-2003   «ГСИ. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки».

6.3 При контроле условий содержания и применения эталона выполняются измерения параметров среды содержания и применения эталона , указанных в п.2 настоящих Правил.

6.4 Держатель эталона проводит оценку соответствия эталона требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона,изложенным в п.2 настоящих Правил. При положительных результатах оценки соответствия держатель эталона оформляет Свидетельство об аттестации эталона установленного образца .

6.5 В случае признания эталона несоответствующим требованиям поверочной схемы и требованиям к содержанию и применению эталона, изложенным в Правилах содержания и применения эталона, держатель эталона оформляет Извещение о непригодности эталона к применению установленного образца, копию которого в недельный срок направляет во ФГУП «ВНИИМС».

6.6 Востановленный после ремонта эталон подлежит повторной периодической аттестации в полном объеме .

Начальник отдела                                                          А.П.Коровин